Приложение № 1

к Тендерной документации на закуп лекарственных средств, медицинских изделий

и фармацевтических услуг в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи

в системе обязательного медицинского социального страхования

на 2021 год из средств местного бюджета

Техническая спецификация

Лот №1

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинского изделий, требующего сервисного обслуживания (далее – МИ ТСО) (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО с указанием модели, наименования производителя, страны) | Радиографическая мобильная рентгеновская система |  |  |  |
| 2 | Наименование МИ ТСО, относящейся к средствам измерения (с указанием модели, наименования производителя, страны) | Не является средством измерения |  |  |  |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МИ ТСО (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО ) | Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к МИ ТСО | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие: |  |  |  |
|  |  | 1 | Мобильная рентгеновская система | Область применения: в медицинских учреждениях, в объектах с медицинским видом деятельности. Назначение: Рентгенологические исследования | 1 шт. |
|  |  | 2 | Основное устройство с 4 колёсами и рентгенографическим контролером | Назначение: для проведения исследований пациентов с ограниченной подвижностью в отделениях интенсивной терапии, травматологии, реанимации, педиатрии, неонатологии, ортопедии. Мобильное основание имеет металлический каркас, подвижность за счет 4х колес. Наличие скользящих элементов и автоматического контроля излучения. Наличие переключателей для сохранения параметров. | 1 шт. |
|  |  | 3 | Стойка моноблока | Металлическая, необходима для поддержки и регулировки направления рентген трубки. | 1 шт. |
|  |  | 4 | Рычаг моноблока | Необходим для фиксации моноблока под определённым углом, металлический. | 1 шт. |
|  |  | 5 | Моноблок 5,6 (±5%) кВт (включая внутренний и высоковольтный резервуар) | Максимальная номинальная мощность: 5.6 (±5%) кВт; Максимальная выходная мощность - 50мА/100кВ, 120мА/40кВ; Диапазон напряжения трубки: 30 ~ 100 кВ; Диапазон мА-с трубки: 0.6 ~ 120мА-с; Угол вращения трубки: ± 90°; Угол наклона трубки: +90°~ -30°. Угол наклона держателя трубки: +45° ~ -80° Анодный тепло аккумулятор: 40 кДж; Способ охлаждения: Воздушный (естественная конвекция воздухом); Интенсивность охлаждения: 380 (±5%) Вт; Угол цели-19° (±5%); Фокальное пятно: не более 2,2 мм; Высокочастотный инвертер, частота: 80кГц (±5%); Максимальная высота: 1865 (±5%) мм | 1 шт. |
|  |  | 6 | Коллиматор с рукояткой | Тип: ручной; размер поля рентгеновского излучения: 5 см х 5 см и 35см х 35см; галогеновая лампа, мощность - 150Вт (±5%). | 1 шт. |
|  |  | 7 | Блок питания | Переменный ток, 220В 50/60Гц. | 1 шт. |
|  |  | 8 | Кабель | 3-х жильный (фаза, ноль и заземление), не менее 10 меторов. | 1 шт. |
|  |  | 9 | Газовый амортизатор | Необходим для уменьшения нагрузки на рычаг | 1 шт. |
|  |  | 10 | Цифровой термографический принтер для печати радиологических изображений | Цифровой настольный медицинский принтер с 2 (двумя) лотками – два формата плёнки в одновременном доступе. Технология печати: прямая термографическая печать (DDI: Direct Digital Imaging). Связь с сетевым окружением: Ethernet/ соединители витая пара RJ45 для 10/100Base-TX; последовательный интерфейс/кабель RS232. Сетевые протоколы: (TCP/IP) FTP, Telnet, HTTP, SNMP, SMTP, LPD. Стандартное оснащение: оперативная память (ОЗУ) не менее 512 Мб, внешнее запоминающее устройство - флэш-карта формата CF, не менее 64 Mб. Производительность: 8 x 10 дюймов – не менее 130 пленок в час, 14 x 17 дюймов – не менее 75 пленок в час. Разрешение при печати: геометрическое – не менее 320 точек на дюйм; Контрастное разрешение: не менее 12 бит (4096 оттенков серого цвета в каждой точке); Область печати: 8 x 10 дюймов – 2376 x 3070 пикселей (±5%), 10 x 12 дюймов – 3070 x 3653 пикселей (±5%), 11 x 14 дюймов – 3348 x 4358 пикселей (±5%), 14 x 17 дюймов – 4358 x 5232 пикселей (±5%). Габариты (±3%) (в распакованном виде): Ширина 728 мм х Длина 715 мм х Высота 536 мм (с выходным лотком 676 мм). Вес (±5%) (в распакованном виде): 90 кг. Русскоязычный интерфейс пользователя. Питание: рабочее напряжение 100-120 В; 220-240 В; переменный ток. Потребляемая мощность: во время работы 250 Вт, максимум 530 Вт, в режиме ожидания не более 70 Вт. Соответствие международным стандартам по безопасности: IEC 60601-1. | 1 шт. |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации | Располагайте оборудование вдали от мест с сильной вибрацией Температура 10C ~ 40C (50о ~ 104℉) Влажность 30% ~ 75%. |  |  |  |
| 5 | Условия осуществления поставки МИ ТСО (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения |  |  |  |
| 6 | Срок поставки МИ ТСО и место дислокации | в течении 60 календарных дней с момента заключения договора Адрес: 111300, Республика Казахстан, Костанайская область, Мендыкаринский район, село Боровское, улица Алтынсарина, 45 |  |  |  |
| 7 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ ТСО поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МИ ТСО не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МИ ТСО; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |  |  |  |