Приложение № 2

к Тендерной документации на закуп лекарственных средств, медицинских изделий

и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема

бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного

социального медицинского страхования, фармацевтических услуг

на 2021 год из средств местного бюджета

Техническая спецификация

Лот №1

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ)(в соответствии с государственным реестром МТ) | - Кровать пациента с электрическим приводом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения | Не является средством измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) |  |  | Техническая характеристика комплектующего к МТ |  |  |  | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |  |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Кровать пациента с электрическим приводом |  |  | Универсальная функциональная кровать с электрической регулировкой высоты, секций, положений Тренделенбург/АнтиТренделенбург. Кровать должна состоять из несущей рамы и ложа. Количество секций ложа должно быть не менее четырех, количество подвижных секций – 3 штуки. Размер спинной секции должен быть не менее 840 мм, размер тазовой (неподвижной) секции должен быть не более 225 мм, размер бедренной секции должен быть не менее 300 мм, секции голени (ножной) – не менее 530 мм. Рама кровати должна быть установлена на 4 колеса. Расстояние от пола до рамы кровати не менее 140 мм. Для предотвращения деформации рамы кровати во время транспортировки в углах должны быть расположены защитные бамперы. От падения с кровати пациента защищают не менее четырех боковых ограждений. Раздельные боковые ограждения должны быть изготовлены из цельнолитого ABS-пластика. Высота боковых ограждений должна быть не более 380 мм, длина боковых ограждений расположенных вдоль спинной секции должна быть – не менее 1000 мм, длина боковых ограждений расположенных вдоль бедренной и ножной секций кровати должна быть не более 990 мм. Боковые ограждения кровати оснащены специальной запатентованной системой креплений обеспечивающей надежность в эксплуатации и способны выдерживать нагрузку на каждое боковое ограждение не менее 200 кг. Раздельные боковые ограждения должны закрывать ложе кровати, тем самым минимизируя риск выпадения пациента. Расстояние между раздельными боковыми ограждениями должно быть не более 50 мм. В боковые ограждения должны быть встроены индикаторы угла наклона секции спины и положения Тренделенбург/антиТренделенбург. Кровать должна иметь: электрическую регулировку высоты с минимальным нижним положением не более 390 мм и верхним положением не менее 700 мм, электрическую регулировку продольных наклонов ложа кровати (Тренделенбург и антиТренделенбург), электрическую регулировку секции спины в пределах не более 0° - 60°, электрическую регулировку бедренной секции в пределах не менее 0° - 30°, механическую регулировку секции голени в пределах не хуже 0° - 15°. Секция голени оснащена ступенчатым механизмом, который при необходимости может обеспечивать движение секции вверх. Конструктивная особенность ложа кровати должна обеспечивать функцию продольного смещения основания тазобедренной секции и секции спины с одновременным подъёмом для уменьшения компрессии в абдоминальной области с суммарным смещением не более 110 мм. Кровать должна быть оборудована легкосъемными головными и ножными торцами. Спинки устанавливаются на кровать путем опускания двух металлических штифтов, расположенных на нижней кромке спинок, в специальные отверстия на раме кровати и фиксируются специальным запирающим механизмом. Конструкция торцов кровати легкосъемная, обеспечивающая максимально быстрый доступ медицинского персонала к пациенту со всех сторон, при снятии торцов на каркасе кровати не должно оставаться никаких элементов торцов. В углах головной и ножной секций ложа кровати должны быть расположены установочные отверстия для дополнительных аксессуаров. Кровать позволяет проводить механическую сердечно-легочную реанимацию при помощи рычагов, ручки рычагов должны быть цветными для простоты распознавания медицинским персоналом. Максимальная допустимая рабочая нагрузка на кровать должна быть, не менее 270 кг. |  |  |  | 1 шт. |  |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Панель управления медицинской сестры |  |  | Компактный блок управления на витом кабеле с кнопками, которые можно использовать в качестве клавиш управления или блокировки. Панель управления должна иметь кнопку безопасности, препятствующей несанкционированному изменению положения секций ложа кровати. Панель управления должна иметь устройство для крепления на кровати, которое позволяет размещать панель в соответствии с пожеланиями медицинского персонала, вне досягаемости пациента. |  |  |  | 1 шт. |
|  |  | 2 |  | Центральная тормозная система |  |  | Трехпозиционная тормозная система представляет собой педаль активации/блокировки колес кровати. Педали должны быть расположены на не менее двух колесах и с обеих сторон кровати. |  |  |  | 1 шт. |
|  |  | 3 |  | Кабель питания |  |  | Кабель питания кровати должен быть цветной с целью предотвращения случайного вырывания из розетки и креплением к кровати. |  |  |  | 1 шт. |
|  |  | 4 |  | Электрическая система приведения кровати в положения СЛР |  |  | Позволяет приводить кровать в положение для проведения сердечно-легочной реанимацию (управление данной функцией должно осуществляться при использовании панели управления медицинской сестры). |  |  |  | 1 шт. |
|  |  | 5 |  | Матрас |  |  | Матрас должен состоять из двух слоев: нижнего слоя из холодного пеноматериала специальной формы плотностью не менее 30 кг/м3 и толщиной не более 90 мм и вязкоупругого верхнего слоя (термочувствительного) плотностью не менее 40 кг/м3 и толщиной не более 50 мм. Нижний слой должен выступать в качестве поддерживающего слоя, распределять вес пациента по всей поверхности, а также предотвращать накопление тепла в теле пациента, отводя излишнее тепло через специальные вентиляционные отверстия. Верхний слой должен обеспечивать комфорт пациента, а также предотвращать образование пролежней, должен подстраиваться под форму и температуру тела, поглощая излишнее тепло. Матрас должен располагаться на кровати вязкоупругим слоем наверх, так как он реагирует на температуру тела и вес. Размер матраса должен быть не менее 190х80х12 см. |  |  |  | 1 шт. |
|  |  | 6 |  | Чехол для матраса |  |  | Чехол на матрас должен обладать антибактериальными свойствами. Чехол должен быть прочным, устойчивым при усилиях на разрыв. Не должен пропускать жидкости, кровь, мочу и должен защищать матрас от загрязнений. Изготовлен из ПВХ материала, на молнии. |  |  |  | 1 шт. |
|  |  | 7 |  | Дуга пациента с держателем для руки |  |  | Должна крепиться при помощи специального механизма к раме кровати за головным торцом. Изготовлена из металла. Имеет удобную ручку для захвата. Высота ручки для захвата должна регулироваться длиной ремня. |  |  |  | 1 шт. |
|  |  | 8 |  | Пульт управления ручной |  |  | Для комфортного расположения в руке пульт должен иметь оптимизированную эргономичную форму. Ручной пульт управления должен быть соединен с кроватью витым кабелем, медицинский работник и пациент могут легко использовать его, находясь в любом положении. Пульт должен иметь крепления, позволяющие размещать пульт и крепить его на боковых ограждениях кровати. Пульт должен обладать высокой степенью водонепроницаемости благодаря использованию различных видов защитной оболочки стандарта IPX6 |  |  |  | 1 шт. |
|  |  | 9 |  | Система увеличения длины ложа |  |  | Предназначена для использования с пациентами нестандартных антропометрических данных. Позволяет увеличить длину ложа кровати не менее чем на 240 мм. |  |  |  | 1 шт. |
|  |  | 10 |  | Инфузионная стойка |  |  | Должна устанавливаться в одно из четырех угловых отверстий для аксессуаров. Должна быть изготовлена из нержавеющей стали. Оснащена не менее чем четырьмя крюками. Высота инфузионной стойки должна регулироваться телескопическим механизмом и составлять не более 130 мм в сложенном состоянии и не менее 160 мм в раздвинутом положении. |  |  |  | 1 шт. |
|  |  | 11 |  | Держатель для мочеприемника |  |  | Должны быть изготовлены из ABS пластика. Расположены на боковых ограждениях кровати (по 1 штуке на каждом ограждении). |  |  |  | 4 шт. |
|  |  | 12 |  | Аккумуляторная батарея |  |  | Батарея резервного питания. На задней стороне батареи имеется вентиляционная мембрана, которая обеспечивает отвод газов, исключая проникновение влаги. При работе от аккумуляторной батареи кровать автоматически переходит в «спящий» режим не менее чем через 5 минут после активации последней функции. В случае отказа источника питания позволяет выполнять движения, необходимые для обеспечения безопасности пациента (приведение ложа в горизонтальное положение, положение Тренделенбурга). Количество выполненных циклов (один цикл - это все электрические функции в полном диапазоне) зависит от состояния заряда батареи, в случае, когда аккумулятор заряжался около 12 ч. возможность выполнения должна составлять не менее 3 циклов. |  |  |  | 1 шт. |
|  |  | 13 |  | Комплект противопролежневых протекторов |  |  | Наружная оболочка должна быть устойчива к обработке практически любыми дезинфектантами. При повреждениях оболочки гель не должен вытекать наружу. Протекторы не должны создавать помех при магнитно-резонансной томографии и рентгенологических исследованиях, не должны проводить электричество. Противопролежневый протектор-полукруг под голову, размер не менее 200*50- 1 штука. Протектор должен быть изготовлен из 100% силиконового геля, который мягче кожи и нижних тканей. При легком сдвиге силиконового геля должно происходить снижение давления, что приводит к распределению силы давления по поверхности изделия. Противопролежневый протектор для задней поверхности голени, размер не более 515*180*40 – 2 штуки. Протектор должен состоять из двух независимых слоев силиконового геля разной плотности. Верхний, более плотный слой, должен облегать поверхность тела как вторая кожа, а второй, сверхмягкий слой, обеспечивать равномерное распределение давления. Противопролежневый протектор для руки плоский, размер 600*125*20 – 2 штуки. Противопролежневые протекторы для пяток, размер 180*100*70 (1 пара). Протекторы должны быть изготовлены из силиконового геля и легкого пеноматериала с анатомической формой, что позволяет гелю принимать форму тела пациента, а вес при этом распределяется по поверхности протектора. |  |  |  | 1 компл. |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2000) | DDP пункт назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Срок поставки МТ и место дислокации | До 15 декабря 2021 года Адрес: 111300, Республика Казахстан, Костанайская область, Мендыкаринский район, село Боровское, улица Алтынсарина, 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Условия гарантийного и постгарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МИ ТСО не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МИ ТСО; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Калибровка МТ | Не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Информация о сервисных центрах | Город |  |  | ФИО инженера |  |  | Тел. круглосуточного дозвона | e-mail инженера |  |  |
| 9 | Условия проведения обучения специалистов организации здравоохранения, а также консультаций в период гарантийного срока эксплуатации медицинской техники | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Другие требования и условия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Лот №2

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинского изделий, требующего сервисного обслуживания (далее – МИ ТСО) (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО с указанием модели, наименования производителя, страны) | Операционный светодиодный светильник (Мобильный) |  |  |  |
| 2 | Наименование МИ ТСО, относящейся к средствам измерения(с указанием модели, наименования производителя, страны) | Не относится к средствам измерения |  |  |  |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МИ ТСО (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО ) | Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к МИ ТСО | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Операционный светодиодный светильник | Однокупольный многоотражательный мобильный бестеневой операционный светильник обеспечивает эффект бестеневого освещения благодаря не менее 84 точечным диодным источникам. По сравнению с обычными галогеновыми светильниками, тепловое излучение от светодиодов значительно снижается, что сводит к минимуму неудобства оператора во время хирургической операции и затраты на техническое обслуживание, благодаря длительному сроку службы лампы. Светильники имеют встроенный режим «эндохирургия», что автоматически настраивает аппарат на различные эндохирургические операции. Данным аппаратом можно управлять как с помощью отдельной панели управления, так и с панелью, что встроена в светильник. Разработанный в классической конфигурации круглого типа, светильник прост в обслуживании, включая чистку, сенсорные кнопки облегчают управление. Многослойное серебро Deco-Line дополняет уникальный дизайн светильника. Лампы LED используют не более 40% электричества. Источник питания: не более 230 В, 50/60 Гц. Потребляемая мощность: не более 110 Вт Максимальное освещение: не менее 120 000 Люкс Диаметр освещаемого поля: не менее 25-34 см Цветовая температура: не менее 4 300 К Средняя цветопередача: >94Ra Регулировка яркости (затемнения): не менее 10- не более 100% (не менее 10 режимов) Яркость (затемнение) при ENDO режиме: не менее 5% Срок службы лампы: не менее 30 000 часов Глубина освещения: не менее 113 см Количество светодиодов: не менее 84 Внешняя панель управления: кнопки (каждый) Максимальный диапазон вращения: не менее 2 150 мм Максимальная регулировка по высоте: не менее 1 120 мм Рабочий радиус лампы: не менее 1 770 мм Высота площади движения: не менее 1100мм. Диаметр световой головки: не менее 600 мм. Площадь световой головки: примерно не менее 1900 см2. Остаточная освещенность (в пределах ±10%): С одной маской не менее 61 % С двумя масками не менее 46 % С трубкой не менее 95 % С трубкой и одной маской не менее 60 % С трубкой и двумя масками не менее 45% | 1 шт. |
|  |  | 2 | Рукоятка | Предназначена для регулировки фокуса и угла наклона лампы во время операции. Может быть отсоединена для стерилизации путем автоклавирования. | 1 шт. |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации | Температура окружающей среды: от не менее 10° до не более 40°C Относительная влажность: от не менее 30% до не более 75% Атмосферное давление: от не менее 700 гПа до не более 1060 гПа Избегайте попадания прямых солнечных лучей |  |  |  |
| 5 | Условия осуществления поставки МИ ТСО (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения |  |  |  |
| 6 | Срок поставки МИ ТСО и место дислокации | До 15 декабря 2021 года Адрес: 111300, Республика Казахстан, Костанайская область, Мендыкаринский район, село Боровское, улица Алтынсарина, 45 |  |  |  |
| 7 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ ТСО поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МИ ТСО не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МИ ТСО; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |  |  |  |

Лот №3

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинского изделий, требующего сервисного обслуживания (далее – МИ ТСО) (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО с указанием модели, наименования производителя, страны) | Стол операционный механико-гидравлический с разделенной секцией ног |  |  |  |
| 2 | Наименование МИ ТСО, относящейся к средствам измерения(с указанием модели, наименования производителя, страны) |  |  |  |  |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МИ ТСО (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО ) | Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к МИ ТСО | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Стол операционный механико-гидравлический | Стол предназначен для проведения хирургических, акушерско-гинекологических, нейрохирургических, ортопедических и отоларингологических операций. Особенности: для комфорта пациентов и проведения эффективной операции врачом, операционный стол имеет различные функции регулирования. Он безопасен, прочный дизайн предупреждает любые поломки механических частей во время операции. Поверхность стола: четырехсекционная, с разделенной ножной секцией. Головная и ножные секции съемные. Вертикальные перемещения стола выполняются гидравлической системой, с управлением от ножной педали. Гидравлическая система содержит высококачественное бескислотное синтетическое масло. Основные движения стола (тренделенбург, боковой наклон и т.п.) выполняются с помощью механического привода с управлением ручными рычагами. На корпусе рычагов закреплены указатели инструктирующие, каким образом производить перемещения стола. Основание и колонна защищены от коррозии нержавеющей сталью. Поверхность стола рентген-прозрачная по всей длине и выполнена из бакелита. Чёткое позиционирование рентгенологической кассеты с любой стороны стола, встроенный тоннель для рентген-кассеты по всей длине столешницы. Резиновый матрац высотой не менее 4 см имеет виниловое покрытие для простоты санитарной обработки. Все детали операционного стола легко доступны для чистки и дезинфекции. Для проведения гинекологических/урологических операций предусмотрены подколенные опоры. Во избежание смещения пациента по длине предусмотрены опоры для ног и плечевые опоры. Во избежание смещения пациента по ширине предусмотрены поясничные опоры. Боковые I-образные прямые рельсы для крепления принадлежностей выполнены из нержавеющей стали, имеют стандартную конфигурацию для использования торцевых адаптеров и навесного оборудования других производителей. Операционный стол перемещается на не менее трёх антистатических роликах, один из которых ведущий. Блокировка всех роликов осуществляется педалью центрального тормоза. Регулировки: Регулировка высоты, гидравлическая регулировка вверх-вниз. Наклон направо и налево. Наклон вперед и назад. Регулировка угла спинки. Регулировка угла головной секции. Регулировка наклона секции для ног. Регулировка почечной позиции. Судно дренажное для сбора секрета, фрагментов и отходов ИМН. Технические характеристики: Габариты: не менее Д 1900 мм x Ш 490 мм х В 650 мм Регулировка высоты: не менее 650 – не более 930 мм Размеры столешницы: не менее Ш 490 мм х Д 1900 мм Вертикальный ход панели стола: не менее 260 мм Тренделенбург (анти-Тренделенбург): в пределах от -25°до +25° Поперечный наклон: в пределах от -20° (влево) до +20° (вправо) Угол поворота секции спины: в пределах от 0° (вниз) до +80° (вверх) Угол поворота секции головы: в пределах от -90˚ (вниз) до +15˚ (вверх) Угол поворота секции ног: в пределах от -90° (вниз) до +15° (вверх) Угол поворота секции рук: в пределах от -90° (влево) до 90° (вправо) Отведение ножных секций: в пределах 90° (вниз), 15° (вверх), 45° (в стороны) Позиция области почек: не менее 115° Вращение стола: не менее 360° Механизм: Механический Грузоподъёмность стола: не менее 130 кг | 1 шт. |
|  |  | 2 | Опора рук | Предназначена для фиксации рук пациента, необходима при проведении операций на руки и при сеансах внутривенных вливаний. Размеры не менее 480*140*50 мм | 2 шт. |
|  |  | 3 | Опора боковая | Предназначена для фиксации пациента при изменении положения и наклона стола. Размеры не менее 320*90*55 мм | 2 шт. |
|  |  | 4 | Рамка экрана анестезиологического | Выполнена из нержавеющей стали, в комплекте с зажимом для установки на боковые рельсы стола. Размеры не менее 590*650 мм | 1 шт. |
|  |  | 5 | Опора стоп | Обеспечивают безопасное и удобное расположение стоп пациента при наклонах и перемещениях стола. Размеры не менее 190 * 320 * 55 мм | 2 шт. |
|  |  | 6 | Опора подколенная | Обеспечивают безопасное и удобное расположение ног пациента при проведении операций. Размеры не менее 180 * 280 * 540 мм | 2 шт. |
|  |  | 7 | Опора плечевая | Это устройство поддерживает плечи пациента, когда стол наклоняется вверх и вниз. Вставляются в крепежные гнезда в боковые рельсы, устанавливаются опоры для поясницы и затягиваются. | 2 шт. |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации | Температура: не менее 0 - не более 40˚С. Атмосферное давление: не менее 700 – не более 1060 гПа. Относительная влажность: не менее 10- не более 95%. |  |  |  |
| 5 | Условия осуществления поставки МИ ТСО (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения |  |  |  |
| 6 | Срок поставки МИ ТСО и место дислокации | До 15 декабря 2021 года Адрес: 111300, Республика Казахстан, Костанайская область, Мендыкаринский район, село Боровское, улица Алтынсарина, 45 |  |  |  |
| 7 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ ТСО поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МИ ТСО не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МИ ТСО; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |  |  |  |