Приложение № 2

к Тендерной документации на закуп лекарственных средств, медицинских изделий

и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема

бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного

социального медицинского страхования, фармацевтических услуг

на 2021 год из средств местного бюджета

Техническая спецификация

Лот №1

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ)(в соответствии с государственным реестром МТ) | - Аппарат для согревания пациента |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения | Не является средством измерения |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) |  | Техническая характеристика комплектующего к МТ |  |  | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Аппарат для согревания пациента |  | Устройство согревающее конвекционного типа Занимает особое положение в семействе конвекционных обогревателей, признанных наиболее эффективными устройствами для поддержания нормотермии у пациента в периоперационном периоде. Преимущества: -Три температурных режима и режим без согревания воздуха (/36/40/44°С). -Цифровой ЖК дисплей для отображения температуры на конце шланга -Мембранные кнопки для управления режимами обогрева -Высокая точность настроек и чувствительность аларма; +/- 1°С. -Моментальный нагрев: до 44°С не более чем за 40 сек. -Термистор дистального конца патрубка с коммутацией на цифровой дисплей (сервоконтроль). -Высокий объемный поток. -Таймер совокупного времени использования. -Компактность, минимальный вес среди аналогов (до 7 кг). -Низкий уровень шумности: до 37 dB -Длина шланга не менее 2 м -4 прямоугольных отверстия на конце шланга позволяет поддерживать положительный поток, если конец заблокирован материалом одеялом -переходник шланга может вращаться в отверстии соединения одеяла-переходника на 360 градусов -фиксатор удерживает одеяло -Входной антимикробный фильтр (до 0,2мкм) большой площади. Оригинальная конструкция одеял позволяют более эффективно оказывать пособие по поддержанию нормотермии. Наличие режима позволяет предотвратить развитие гипертермии или купировать её. Одеяла для конвекционного обогревателя Одеяла изготовлены из двух слоев синтетического нетканого материала и имеют внешнее покрытие природным биологически инертным, негорючим самогасящимся и водоотталкивающим каучуком. Диаметр и конструкция воздушных каналов в одеяле оптимизированы для равномерного распределения тепла по всей согреваемой площади. Подогретый воздух выходит через форсунки на поверхности, обращенной к пациенту, образуя своеобразную воздушную подушку без зон локального перегрева. Разнообразие конструктивных решений позволяет применять конвекционный обогрев в подавляющем большинстве хирургических вмешательств. Одеяла рентгенопрозрачны. Не должен содержать латекс. Техническая характеристика Устройство конвекционного типа для согревания пациента (сервоконтроль) - Таймер совокупного (истекшего) времени использования - Рабочие режимы: без нагрева/36+1оС/40+1оС /44+1оС - Время выхода на рабочий режим 44оС с температуры 20 оС (сек): не более 40 - Рабочее положение: на трансфузионной стойке -Питание от электросети, длина шнура питания (в см): не менее 400 -Электрические характеристики: 220 V, 60 Hz, токи утечки -Потребляемая мощность: не более 7,5 Ватт -Сигнализация превышения декретированной температуры с встроенной дублирующей системой автоматического отключения -Воздушный поток (м3мин): 1,02-1,19, (7,7-9,0 м/сек) -Приблизительное время смены средней температуры контактной поверхности от 20 оС до 36 оС до 7 минут. -Температура в рабочем помещении 15,6-26,7оС -Влажность в рабочем помещении: 0-100% -Воздуховоды: -патрубок для новорожденных, от 1.5 метра, имеет -термистор на дистальном конце с коммутацией на цифровой дисплей Комплектация: Устройство для согревания пациента конвекционного типа с сервоконтролем - 1шт Фильтр Фиксатор одеяла Воздуховоды Стойка для прибора -1 штук Одеяло укрывное для взрослых, нестерильное, полное – не менее 100 cm W x 200 cm L -1 уп/20 шт |  |  | 1 шт. |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации | Нет |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2000) | DDP пункт назначения |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Срок поставки МТ и место дислокации | До 15 декабря 2021 года Адрес: 111300, Республика Казахстан, Костанайская область, Мендыкаринский район, село Боровское, улица Алтынсарина, 45 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Условия гарантийного и постгарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МИ ТСО не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МИ ТСО; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |  |  |  |  |  |  |
|  | Калибровка МТ | Не требуется |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Информация о сервисных центрах | Город |  | ФИО инженера |  | Тел. круглосуточного дозвона | e-mail инженера |  |
| 9 | Условия проведения обучения специалистов организации здравоохранения, а также консультаций в период гарантийного срока эксплуатации медицинской техники | Нет |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Другие требования и условия |  |  |  |  |  |  |  |