Приложение № 2

к Тендерной документации на закуп лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг

на 2022 год из средств местного бюджета

Техническая спецификация

Лот №1

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинского изделий, требующего сервисного обслуживания (далее – МИ ТСО) (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО с указанием модели, наименования производителя, страны) | Дефибриллятор |  |  |  |
| 2 | Наименование МИ ТСО, относящейся к средствам измерения(с указанием модели, наименования производителя, страны) | Дефибриллятор |  |  |  |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МИ ТСО (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО ) | Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к МИ ТСО | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1. | Дефибриллятор | Универсальный дефибриллятор для электроимпульсной терапии и реанимации. Область применения: Анестезиология, реаниматология, кардиология. Класс безопасности: не ниже класс 2 б – с повышенной степенью риска. Параметры: Автоматическая внутренняя самопроверка функций и сигнальных механизмов выполняется аппаратом при каждом включении. Монофазный демпфированный синусоидальный импульс. Асинхронная наружная дефибрилляция в ручном режиме. Многоразовые электроды для дефибрилляции («утюгов»), взрослых и встроенных в них детских. Простой пользовательский интерфейс с интуитивно понятными символами и пошаговыми инструкциями. Звуковой непрерывный сигнал и визуальный индикатор для обозначения готовности аппарата после набора энергии. После набора заряда энергия доступна в течение не менее (± 5%) 15 секунд. Функция автоматического сброса набранной энергии – автоматический безопасный сброс энергии в случае, если через не более (± 5%) 15 секунд после набора заряда дефибрилляция не произведена. Звуковой сигнал и визуальный индикатор на случай возникновения ошибки прибора в процессе набора заряда. Индикаторы для уверенной и безопасной эксплуатации аппарата: индикатор уровня энергии; индикатор процесса набора энергии; индикатор достижения выбранного уровня энергии; индикатор неправильной работы аппарата; индикатор процесса зарядки аккумулятора; индикатор состояния аккумулятора. Питание должно осуществляться от аккумуляторной батареи (встроенное зарядное устройство). Кабели внешних разрядных электродов надежно размещены в корпусе. Возможность быстрого использования в случае необходимости. Корпус аппарата ударопрочный. Удобная ручка для переноски. Прибор может использоваться как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. Технические характеристики: Форма импульса: монофазная синусоидальная. Режим работы: ручной, асинхронный. Уровни энергии не менее 20, 50, 100, 160, 250, 360 Дж (50 Ом). Время набора заряда при максимальном уровне энергии составляет не менее 7 секунд при полностью заряженном аккумуляторе. Аккумулятор: Никель-Кадмиевый, не ниже 14 В / 1,5 Ач. Емкость аккумулятора: 35 (+10 резервных) разрядов по максимальном уровню энергии при полностью заряженном аккумуляторе. Встроенный блок зарядки: от сети переменного тока 220 В / 50 Гц. Время зарядки аккумулятора: не более 3.5 часов (100%). | 1 шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы |  |  |  |
|  |  | 2. | Гель для дефибрилляции | Контактный гель для дефибрилляции, объем не менее 100 гр. | 1 шт. |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации | 0-40°С, относит. влажн. 30…95% без конденсации влаги, 700-1060 гПа |  |  |  |
| 5 | Условия осуществления поставки МИ ТСО (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения |  |  |  |
| 6 | Срок поставки МИ ТСО и место дислокации | До 01 декабря 2022 года Адрес: 111300, Республика Казахстан, Костанайская область, Мендыкаринский район, село Боровское, улица Алтынсарина, 45 |  |  |  |
| 7 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ ТСО поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МИ ТСО не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МИ ТСО; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |  |  |  |

Лот №2

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинского изделий, требующего сервисного обслуживания (далее – МИ ТСО) (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО с указанием модели, наименования производителя, страны) | Монитор пациента |  |  |  |
| 2 | Наименование МИ ТСО, относящейся к средствам измерения(с указанием модели, наименования производителя, страны) | Монитор пациента |  |  |  |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МИ ТСО (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО ) | Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к МИ ТСО | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  |  | Консоль | Монитор пациента прикроватный, гемодинамический. Монитор пациента мультипараметрический предназначенный для использования в условиях отделений реанимации и интенсивной терапии, транспортировки, а также в операционных для мониторинга состояния пациентов. Наличие сенсорного экрана, который обеспечивает прямой доступ к необходимым параметрам. Интерфейс на русском и казахском языках: наличие. Параметры измерений: - ЧСС, ЖЭ, ST, ЧД, НИАД (систолическое, диастолическое, среднее), SpO2, индекс перфузии, ЧП, Инвазивное кровяное давление (ИАД), Капнометрия (СО2), Температура. Режим отображения кривой: Фиксированная или подвижная без затухания. Максимальное число каналов кривых: не более 6 каналов. Скорость развертки: не менее 6,25, 12,5, 25 либо 50 мм/с Скорость развертки респирации: не менее 6,25, 12,5 либо 25 мм/с Цвет отображения кривой: не менее (± 5%) 14 цветов Измеряемые параметры: ЧСС, ЖЭ, ST, ЧД, НИАД (систолическое, диастолическое, среднее), ИАД (систолическое, диастолическое, среднее) отображение в бедренной, легочной артерии, центральное венозное давление, давление левого/правого предсердия, ВЧД, пупочное артериальное/венозное давление, SpO2, ЧП, не менее 2 канала ТЕМП, опционально - O2, FiCO2, ETCO2, не менее 2 канала ИАД Цвет отображения числовых данных: не менее (± 5%) 14 цветов. Тревога Настраиваемые уровни параметрической тревоги по приоритетам: Высокий; Средний; Низкий; Уведомление; с различными звуковыми и визуальными индикаторами. Возможность паузы звукового сигнала на не менее 1 минуту с сохранением визуального индикатора, возможность паузы и звукового и визуального индикатора одновременно. В случае возникновения тревоги система вызова медсестры активируется. Сигнал тревоги показателей жизнедеятельности: ЧСС, ЧП, ST, ЧД, АПНОЭ, ТЕМП, SpO2, НИАД, опционально - ИАД, ETCO2, CO2, O2 Тревоги аритмии: не менее 13 типов Асистолия, пароксизмальная тахикардия, фибрилляция желудочков, бигеминия, уск. идиовентрикулярный ритм (взрослые, 0-2 года, 3-10 лет, 11-13 лет), парные экстрасистолы, нерегулярный ритм, пауза, желудочковые экстрасистолы, ранние желудочковые экстасистолы, тригеминия, желудочковая брадикардия (взрослые, 3-10 лет), наложение зубца R на зубец T. Технические тревоги: Тревоги инструментов и окружающей среды, например, тревога отключения кабеля, тревога помехи, тревога отключения электрода, тревога определения кривой, тревога выключения датчика, тревога проверки манжеты/шланга, тревога проверки датчика, тревога низкого заряда батареи, и т.д. Индикация тревоги: Звук тревоги, мигание/постоянная работа индикатора тревоги, подсвеченные числовые данные/сообщение. Отображает элемент тревоги в верхней части экрана. Индикатор тревоги: Наличие Звук тревоги: 4 типа Подавление звука тревоги: наличие. Если во время паузы тревоги происходит новая тревога, то тревога отображается. Приостановка тревоги: наличие. Все тревоги выключены: Обеспечивается Приоритет громкости: Высокий ≥ Средний ≥ Низкий ≥ Уведомление. ЭКГ Отведения: Кабель на не менее 3-электрода: I, II, III Кабель на не более 5-электродов: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V Устойчивость к разряду дефибрилляции: Вход ЭКГ защищен Защита от электрохирургического оборудования: наличие Время восстановления после дефибрилляции: не более (± 5%) 10 сек. Контроль отсоединения отведений: Каждое отведение имеет свой сенсор. Диапазон измерения ЧСС не менее (± 5%) 15 – не более (± 5%) 350 уд/мин. Диапазон измерения ЧСС: не менее (± 5%) 30 – не более (± 5%) 300 уд/мин (взрослые/дети). Не менее (± 5%) 30 – не более (± 5%) 350 уд/мин Диапазон нижней границы: ВЫКЛ, не менее (± 5%) 30 не более (± 5%) 349 уд/мин с шагом не более 1 уд/мин Элементы тревоги: ТАХИКАРДИЯ, БРАДИКАРДИЯ Анализ аритмии: Метод анализа: Метод сравнения по образцу Число каналов: не менее 2. Сообщения аритмии: Асистолия, пароксизмальная тахикардия, фибрилляция желудочков, бигеминия, уск. идиовентрикулярный ритм (взрослые, 0-2 года, 3-10 лет, 11-13 лет), парные экстрасистолы, нерегулярный ритм, пауза, желудочковые экстрасистолы, ранние желудочковые экстасистолы, тригеминия, желудочковая брадикардия (взрослые, 3-10 лет), наложение зубца R на зубец T. Количество файлов отчетов об аритмии: не менее 168 часа Запись трендов Построение трендов продолжительностью не менее 168 часов, не менее 20 блоков (кривая сигнала продолжительностью около 10сек) Измерение уровня ST: Число каналов измерения: с не менее 3-электродов: 1 канал, с не менее 5- электродов: 2/7 каналов. Диапазон измерения уровня ST: ±2,0 мВ Респирация (трансторакальная импедансная пневмография) Метод измерения: Трансторакальная импедансная пневмография Число каналов: RA - LA Диапазон подсчета частоты респирации SpO2 Скорость развертки: не менее 6,25, 12,5, 25, 50 мм/с Метод измерения: Метод поглощения света двух длин волн Диапазон отображения: от 0 - до 100 % SpO2 Частота пульса: не менее 20 – не более 300 уд/мин Неинвазивное кровяное давление, НИАД Наличие Метод измерения: Осциллометрический Диапазон измерений: не менее 20 – не более 260 мм рт. ст. Режим измерения: Взрослые, дети или новорожденные определяются подключением воздушного шланга Максимальное время измерения: Взрослый/ребенок: не более (± 5%) 160 сек, Новорожденный: не более (± 5%) 80 сек Установки давления манжеты: Ручная или авто Максимальная величина подкачки: Взрослый/ребенок: не более (± 5%) 260 мм рт. ст. Новорожденный: не более (± 5%) 130 мм рт. ст. Элементы отображения: Систолическое (СИСТ), диастолическое (ДИА), среднее (СРЕД), давление манжеты во время измерения НИАД, Цикл обновления дисплея данных НИАД: Обновляется при каждом измерении Прерывание питания: Спуск сразу после выключения питания Время восстановления после дефибрилляции: не более 10 сек Инвазивное кровяное давление, ИКД Программа предустановлена в меню Диапазон автоматического обнуления: ±200 мм рт. ст. Точность диапазона автоматического обнуления: ±1 мм рт. ст. Диапазон измерений: -не менее 50 – не более 300 мм рт. ст. Точность измерений: ±1 мм рт.ст. ±1 разряд (–50 мм рт.ст. ≤ ИАД < 100 мм рт.ст.) ±1 % ±1 разряд (100 мм рт.ст. ≤ ИАД ≤ 300 мм рт.ст.) Температурный сдвиг: ±0,1 мм рт.ст./1°C Элементы отображения: Систолическое (СИСТ), диастолическое (ДИА), среднее (СРЕД) Отключение тревоги: Тревога отключается в определенный период при проведении обнуления. Частота пульса Диапазон расчета: 0, 30 - 300 уд/мин Диапазон отображения: 0 - 300 уд/мин Точность измерения (среднеквадратичное значение): ±2 уд/мин (30 уд/мин ≤ ЧП ≤ 300 уд/мин) Температура Наличие Число каналов: не менее 2 фиксированных канала Оксикардиореспираторограмма (OxyCRG) в неонатальном режиме. Расчеты доз лекаственных препаратов. Диапазон измерений: не менее 0 не более 50°C, не менее 32 не более 122°F Точность измерения: ±0,1°C (25°C ≤ ТЕМП ≤ 45°C) ±0,2°C (0°C ≤ ТЕМП < 25°C) Диапазон отображения: не менее 0 не более 50°C (не менее 32 не более 122°F) Дисплей: - размер по диагонали не менее 10 дюймов. - цветной сенсорный ЖКИ типа TFT - разрешение не менее 800 × 600 точек на дюйм. Не менее 8 коннекторов, которые позволяют использовать разъемы с автоматическим определением типа подключаемого датчика параметров пациента. Аккумуляторная батарея Тип батареи: Литий ионная Число батарей: не менее 1 Время работы от батареи: не менее 120 – не более 240 минут (в зависимости от эксплуатации) Индикатор состояния батареи: Лампы батареи на передней панели, сообщения на экране, звук тревоги и индикатор тревоги. Встроенный термический принтер Скорость печати до (± 5%) 25 мм\сек, Размер бумаги не менее 58 мм. Период печати – продолжающийся, 10/20/30 секунд. Клавиша печати – наличие. Интерфейс DC порт – 18 VDC LAN порт, порт вызова мед. сестры, HDMI порт, USB порт, поддерживающий передачу данных на внешние носители до 64 Гб, а также подключение USB WiFi адаптера. Возможность подключения к центральной станции мониторинга до 64 мониторов. Охлаждение: воздушное. | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |  |
|  |  |  | Кабель ЭКГ с 5 отведениями | Кабель ЭКГ Количество отведений: не менее 5 Количество каналов: 2/7 каналов | 1 шт. |
|  |  |  | Датчик SpO2 для взрослых | Пульсоксиметрический сенсорный датчик многоразовый представляет собой напальчник из пластмассы. Предназначен для измерения пульса и сатурации гемоглобина в крови взрослого пациента. | 1 шт. |
|  |  |  | Датчик SpO2 педиатрический | Пульсоксиметрический сенсорный датчик многоразовый представляет собой напальчник из пластмассы. Предназначен для измерения пульса и сатурации гемоглобина в крови для педиатрии. | 1 шт. |
|  |  |  | Удлинительный кабель для SpO2 | Кабель удлинитель для датчиков пульсоксиметрии с целью подключения к монитору пациента. | 1 шт. |
|  |  |  | Температурный датчик поверхностный | Термодатчик накожный, поверхностный | 1 шт. |
|  |  |  | Тележка | Тележка на колесиках с креплением для монитора пациента и корзиной для принадлежностей. Ручка для удобства передвижения – наличие. | 1 шт. |
|  |  |  | Взрослый манжет, многоразовый | Манжета для взрослых, многоразовая предназначена для измерения артериального давления пациента. Состоит из трубки и тканевой манжеты. Методика измерения - Осциллометрический Режимы измерения: Ручной режим: однократное измерение Автоматический режим: измерение с интервалами 1,2,3,4,5,10,15,20,30 минут и 1,2,4,8 час Стат: Постоянный в течении 5 минут Диапазон измерения артериального давления: (± 5%) от 20 до 260 мм рт.ст. Степень наполнения манжетов – Регулируемая | 1 шт. |
|  |  |  | Детский манжет, многоразовый | Метод Осциллометрический Операционный способ Ручной/автоматический/постоянный Диапазон измерения от 20 до 230 мм рт.ст. Точность Изменение давления в пределах ±5 мм рт.ст. Стандартная девиация: меньше 8 мм рт.ст. | 1 шт. |
|  |  |  | Неонатальный манжет, многоразовый | Метод Осциллометрический Операционный способ Ручной/автоматический/постоянный Диапазон измерения (± 5%) от 20 до 120 мм рт.ст. | 1 шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |
|  |  |  | Одноразовые электроды | Предназначены для регистрации электрокардиограммы. | 10 шт. |
|  |  |  | Термобумага | Размер бумаги: 58 мм – ширина, 308 мм – диаметр. | 2 шт. |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации | Источник питания: 100-240В переменного тока (50/60Гц) Разъем питания постоянного тока: 18 В постоянного тока, 2.5A |  |  |  |
| 5 | Условия осуществления поставки МИ ТСО (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения |  |  |  |
| 6 | Срок поставки МИ ТСО и место дислокации | До 01 декабря 2022 года Адрес: 111300, Республика Казахстан, Костанайская область, Мендыкаринский район, село Боровское, улица Алтынсарина, 45 |  |  |  |
| 7 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ ТСО поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МИ ТСО не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МИ ТСО; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |  |  |  |