Приложение № 2

к Тендерной документации на закуп лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг

на 2022 год из средств местного бюджета

Техническая спецификация

Лот №1

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинского изделий, требующего сервисного обслуживания (далее – МИ ТСО) (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО с указанием модели, наименования производителя, страны) | Ростомер с весами |  |  |  |
| 2 | Наименование МИ ТСО, относящейся к средствам измерения (с указанием модели, наименования производителя, страны) | Ростомер с весами |  |  |  |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МИ ТСО (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО ) | Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к МИ ТСО | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Ростомер с весами | Автоматический цифровой ростомер автоматически измеряет рост, вес, ИМТ. Складывается и собираться без дополнительных инструментов. Автоматический цифровой ростомер определяет вес, рост и автоматически рассчитывает индекс массы тела (ИМТ) человека. Ростомер подключается к термопринтеру, пульту управления, кабель, Y-кабель. Ростомер имеет кнопки управления. Функции: точное измерение роста; Совместим с анализатором состава тела при помощи кабеля; Может складываться в целях удобного перемещения прибора; Имеет колесики для удобного передвижения прибора. Параметры измерения: Рост, вес, индекс массы тела. Технические характеристики: Диапазон роста не менее–90 не более -200см; Отклонения не менее - ±1мм; Диапазон веса: не менее10 - не более 200 кг; Тип дисплея: LCD; Установка нуля: Автоматическая настройка нуля при разогревании. Режим измерения: Рост и вес/ только вес/ только рост; Измерение роста: А (измерение роста после измерения веса); NA (нажать ENTER после измерения веса для измерения роста). Регулировка веса: 1кг, не менее 0.0кг не более 5кг Единица измерения- Kg/cm; lb./in. Портативность: складывающаяся верхняя часть; Присоединяющиеся колеса для легкого передвижения; Опции: термопринтер. Адаптер: Входная мощность АС не менее 100 не более 240V, не менее 50 не бол60Hz, 1.0A; Внешнее взаимодействие RS-232C Принтер: Термопринтер (опция); Время измерения: Вес, рост: не более 7 секунд/ Вес: не более 2 секунд / Рост: не более 5 секунд. | 1 шт. |
|  |  |  |  | Стандартная комплектация |  |
|  |  | 2 | Кабель питания | Кабель питания для подключения автоматического ростомера. | 1 шт |
|  |  | 3 | Винт | Предназначен для крепления | 1 шт |
|  |  | 4 | Защитное покрытие шва | Предназначен для ростомера | 1 шт |
|  |  | 5 | Адаптер | Адаптер для подключения кабеля | 1 шт |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации | Температура: 10°С - 40°С Транспортировка и хранение: -20-70°С, 10-95% RH 50-106kPa (без конденсации) |  |  |  |
| 5 | Условия осуществления поставки МИ ТСО (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения |  |  |  |
| 6 | Срок поставки МИ ТСО и место дислокации | До 01 декабря 2022 года Адрес: 111300, Республика Казахстан, Костанайская область, Мендыкаринский район, село Боровское, улица Алтынсарина, 45 |  |  |  |
| 7 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ ТСО поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МИ ТСО не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МИ ТСО; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |  |  |  |